## 不同意
附件2
拟不同意的水利工程质量检测单位甲级资质申请事项清单
序号 | 所在省份 | 单位名称 | 申请 专业 | 技术负责人（具有10年以上从事水利水电工程建设相关工作经历和水利水电专业高级以上技术职称） |  |  |  | 检测人员（具有相关职业资格或中级以上技术职称，不少于15人） | 技术管理和质量保证体系是否满足要求 | 检测能力（检测参数、设备）是否满足要求 | 业绩 [近3年内至少承担过6个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务] | 具体理由
|  |  |  | 实际从事相关工作年限 | 工作经历是否满足要求 | 职称是否满足要求 | 社保等是否满足要求 | 认可检测人员数量 |  |  | 认可业绩数量
1 | 安徽 | 安徽和达工程检测有限公司 | 机械电气类 | 28 | 是 | 是 | 是 | 23 | 是 | 否 | 4 | （一）检测能力不符合要求 能力参数“频率”检测仪器三相相位伏安表检测范围未提供频率检测相关指标，“电流”“电压”检测仪器三相相位伏安表未提供有效准确度等级。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩材料，安徽省怀洪新河水系洼地治理工程（宿州境内）小徐家闸、余沟涵、大徐家闸、武余沟涵项目检测报告检测样品为启闭机设备，属于金属结构检测内容；寿县肖严湖排灌站涵工程土建及设备安装项目检测合同清单无机械电气类检测内容。
2 | 安徽 | 安徽和达工程检测有限公司 | 金属结构类 | 28 | 是 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中寿县肖严湖排灌站涵工程土建及设备安装项目业绩合同签订单位名称与代表性检测成果单位名称不一致，且合同约定检测项目中并未明确有金属结构的检测项目，检测时间不在合同约定的时限内，未提供更名的有效证明资料（仅提供了内部通知）。
3 | 安徽 | 安徽和达工程检测有限公司 | 量测类 | 28 | 是 | 是 | 是 | 28 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中“凤阳县燃灯寺水库除险加固工程”中上传的检测报告为“龙河口引水工程施工1标”相关内容，合同与报告不对应。
4 | 安徽 | 安徽和达工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 28 | 是 | 是 | 是 | 21 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 提供设备中必须的大型设备应变控制直剪仪（设备编号31）、全自动三轴仪（设备编号40）、粗粒土三轴剪切试验仪（设备编号41）、微机控制粗粒土固结试验仪（设备编号43）等设备在主要试验检测仪器、设备清单中均无分度值/准确度等级。
5 | 安徽 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 机械电气类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 18 | 是 | 否 | 3 | （一）检测设备不符合要求 缺少部分检测设备，如外径千分尺、钳形电流表等。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中3项未提供申报专业的典型报告；涉及机械电气检测报告无机电检测标准依据、无机电检测设备，不能认定为有效的机电检测业绩；凉亭河流域综合治理工程-凉亭河河塌段河道治理工程和二郎河隘口段防洪工程全过程质量检测服务业绩为小型工程。
6 | 安徽 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 金属结构类 | 20 | 是 | 否 | 否 | 16 | 是 | 是 | 6 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人未提供技术职称证书和社会保险缴纳证明。
7 | 安徽 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 量测类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 4 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，安徽省五河县樵子涧水库除险加固工程一标段业绩中无量测检测报告业绩；凉亭河流域综合治理工程-凉亭河河塌段河道治理工程和二郎河隘口段防洪工程工程规模为小型工程。 （二）检测设备不符合要求 振动频率、加速度、速度缺少必备检测设备。
8 | 北京 | 北京聚思技术检测有限公司 | 混凝土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 3 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员15人，其中1人存在挂证情况。 （二）检测设备不符合要求 设备列表中缺少能力参数混凝土“泌水率”所需带盖泌水率筒。 （三）检测业绩不符合要求 申报9项业绩，其中河北省唐山市玉田县流域水污染治理及水生态修复工程（二期）无批复文件，天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工二标段未见完整批复文件；蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理工程（一期）未见完整批复文件、无印章证明；鄂尔多斯市红碱淖综合治理工程批复文件无法证明工程规模，密云区沙厂水库除险加固工程合同小型工程，密云区遥桥峪水库除险加固工程无有效批复文件。
9 | 北京 | 北京聚思技术检测有限公司 | 量测类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 是 | 2 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员15人，其中1人存在挂证情况。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中河西支线中堤、园博泵站工程临时运行维护项目中堤泵站安全监测项目工程等别Ⅰ等；河北省唐山市玉田县流域水污染治理及水生态修复工程（二期）、河北省唐山市玉田县流域水污染治理及水生态修复工程（一期）四标段、河北省唐山市玉田县流域水污染治理及水生态修复工程（一期）五标段合同无明确的量测类检测工作内容，工程规模未见完整批复文件，不能认定为有效的量测检测业绩。
10 | 北京 | 北京聚思技术检测有限公司 | 岩土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员15人，其中1人存在挂证情况。 （二）检测设备不符合要求 岩体弹性模量、变形模量检测缺少千斤顶等设备；渗透系数（注水）检测缺少单环、双环注水装置等设备。
11 | 福建 | 福建博海工程技术有限公司 | 混凝土工程类 | 13 | 是 | 是 | 否 | 20 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人在外单位（江苏省徐州市沛县）参保/存在双社保。 （二）检测设备不符合要求 硫酸盐及硫化物含量缺少硫化物测定装置，混凝土快速冻融试验机（设备编号3）无分度值（准确度等级），勃氏透气比表面积仪（设备编号10）比长仪（设备编号49）、混凝土回弹仪（设备编号73）无测量范围及分度值。
12 | 福建 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 混凝土工程类 | 14 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 人员医疗保险证明材料为申报公司自己盖章，无医保机构的盖章。 （二）检测设备不符合要求 “拌和物泌水率”所需的容量筒缺少带盖15L量筒，硫酸盐及硫化物含量缺少硫化物测定装置。
13 | 福建 | 泉州永盛工程质量检测有限公司 | 混凝土工程类 | 17 | 是 | 是 | 否 | 13 | 是 | 否 | 1 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，技术负责人双社保，劳动合同有效期为2024年8月19日；另有2人双社保。 （二）检测设备不符合要求 主要试验检测仪器设备清单仅上传了4套仪器（水泥标准负压筛、水泥细度负压筛析仪、电子天平、水泥标准筛），其余主要设备未见上传。 （三）检测业绩不符合要求 申报11项业绩，其中业绩1~业绩10均未见证明工程规模或等级的项目批复文件，不能认定为有效的检测业绩。
14 | 福建 | 泉州永盛工程质量检测有限公司 | 岩土工程类 | 17 | 是 | 是 | 否 | 13 | 是 | 否 | 0 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，技术负责人双社保，劳动合同有效期为2024年8月19日；另有2人双社保。 （二）检测设备不符合要求 申请书中主要试验检测仪器设备清单仅列了1套设备；缺少锚杆杆体入孔长度、锚杆注浆饱满度检测必要设备。 （三）检测业绩不符合要求 申请书未填写检测业绩一览表；所有业绩均未提供有效的工程等别证明文件。
15 | 甘肃 | 甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司 | 机械电气类 | 19 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 7 | （一）检测人员不符合要求 检测人员缺少医保缴纳证明，工伤、养老、失业等未按人员分列。 （二）检测设备不符合要求 “介质损耗因素”缺少绝缘油介质损耗检测设备。
16 | 甘肃 | 甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司 | 金属结构类 | 19 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 7 | （一）检测人员不符合要求 检测人员缺少医保缴纳证明，工伤、养老、失业等未按人员分列。 （二）检测参数不符合要求 检测能力一览表中参数“水压试验”未配备应力监测设备；参数“负荷试验”未配备应力测试仪。
17 | 甘肃 | 甘肃科瑞水电工程试验检测有限公司 | 量测类 | 19 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 检测人员缺少医保缴纳证明，工伤、养老、失业等未按人员分列。 （二）检测设备不符合要求 检测设备不满足 参数“振动频率”“加速度”“速度”缺少必备检测设备。
18 | 甘肃 | 甘肃省建设工程检验检测认证中心有限公司 | 混凝土工程类 | 17 | 是 | 是 | 是 | 21 | 否 | 是 | 2 | （一）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中大夏河临夏市南川渠引水枢纽至尕杨家村段防洪治理工程、甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程、黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目、凉州区调蓄工程PPP项目、东西川中型灌区节水配套改造项目第二标段、引大入秦工程 2021 年维修改造项目（三期）等6项业绩为甘肃省建筑科学研究院(集团)分立至申请单位，不能认定为有效的检测业绩。引大入秦工程是大型工程，不予认可。
19 | 甘肃 | 甘肃新通工程试验检测有限公司 | 混凝土工程类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 12 | 是 | 否 | 7 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，其中7名退休人员缴纳雇主安心保，被保险人和投保人都为单位，不符合意外伤害保险要求，另有1名未退休人员挂证。 （二）检测能力不符合要求 能力参数中，混凝土和混凝土结构拌和物“坍落度”“泌水率”缺少必备方法标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080—2016，检测参数不符合要求。
20 | 甘肃 | 甘肃新通工程试验检测有限公司 | 岩土工程类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 12 | 是 | 否 | 1 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，其中7名退休人员缴纳雇主安心保，被保险人和投保人都为单位，不符合意外伤害保险要求，另有1名未退休人员挂证。 （二）检测设备不符合要求 三轴压缩强度所需的粗粒土三轴仪测量范围/量程填写不准确，无法判断是否具有粗粒土三轴压缩强度检测能力。 （三）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中6个项目工程等别证明文件不符合要求，有效业绩为1项。
21 | 广东 | 广东和协建设工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 20 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 所有检测人员缺医疗保险。 （二）检测设备不符合要求 1.缺少粗粒土的三轴压缩强度、直剪强度、压缩系数参数必要设备。 2.防渗墙身完整性参数检测方法应为穿透声波法、声波CT法、地震CT法3种方法之一，所需仪器设备不符合。
22 | 广东 | 广东真正工程检测有限公司 | 量测类 | 36 | 是 | 是 | 是 | 27 | 是 | 是 | 1 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，合同中均未明确说明包括量测检测工作内容，除恩平市镇海湾区供水工程业绩证明材料中报告有CMA章，其他6项检测报告均未加盖CMA章，业绩不符合要求。
23 | 广东 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 | 机械电气类 | 24 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 能力参数“密封性”试验缺少必要检测设备。
24 | 广东 | 惠州水务集团东江工程检测有限公司 | 金属结构类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 0 | 是 | 否 | 7 | （一）检测设备不符合要求 检测能力一览表中参数“腐蚀深度与面积”未配备深度尺；“水压试验”配备压力表量程不满足要求。 （二）检测人员不符合要求 申报检测人员无有效个人医疗保险证明文件。
25 | 广东 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 混凝土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 23 | 是 | 否 | 4 | （一）检测能力不符合要求 混凝土和混凝土结构拌和物塌落度、泌水率缺少《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080—2016，资质认定证书附表和申请书的检测能力一览表都没有此规范。 （二）检测业绩不符合要求 申报11项业绩，其中7项不符合要求。
26 | 广东 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 机械电气类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 21 | 是 | 是 | 0 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩中，观澜河干流管养（2023 年度）及深圳市茅洲河流域管理中心茅洲河干流上游段管养（2023 年度）2项业绩无工程规模等级有效证明文件；梅林水库安全运行维护项目（2023 年）检测报告为金属结构检测内容；坪山河干流管养（2022 年度）无工程规模等级有效证明文件；松子坑水库水工建筑物及附属设施日常管理与维护（2023-2024）检测报告为金属结构检测内容；铜锣径水库及横岗供水支线管理养护（2022年）检测报告为金属结构检测内容；铜锣径水库及横岗供水支线管理养护（2023年）检测报告为金属结构检测内容。
27 | 广东 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 金属结构类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 22 | 是 | 是 | 4 | （一）检测业绩不符合要求 申报10项业绩，其中观澜河干流管养（2023年度）、梅林水库安全运行维护项目（2023年）、松子坑水库水工建筑物及附属设施日常管理与维护（2023-2024）、铜锣径水库及横岗供水支线管理养护、罗田水库提标改造工程施工总承包、铜锣径水库及横岗供水支线管理养护（2023年）等6项工程在以合同、安全鉴定文件作为工程等级证明，不能提供有效等级证明文件。
28 | 广东 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 岩土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 23 | 否 | 否 | 9 | （一）检测设备不符合要求 电动相对密度仪（设备编号8）、应变控制式三轴仪（设备编号9）、应变控制式直剪仪（设备编号10）、渗透仪（设备编号11）、粗粒土垂直渗透变形仪（设备编号12）、岩石弹性模量测定仪（设备编号13）、粗粒土压缩固结试验机（设备编号71）、粗粒土应变控制式大型直剪仪（设备编号73）、粗粒土三轴压缩试验仪（设备编号74）等设备无测量范围（量程）和无分度值（准确度等级）。
29 | 广西 | 广西海拓工程检测咨询有限公司 | 机械电气类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 13 | 是 | 否 | 7 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，安管人员登记在广西建工集团海河水利建设有限责任公司，2人存在双社保。 （二）检测设备不符合要求 直流耐压检测仪器不满足要求，介质损耗检测仪器不满足GB/T 5654-2007要求。
30 | 广西 | 广西鸿禹达工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 17 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 比重参数缺必选方法虹吸筒法的主要设备虹吸筒，附表6检测能力一览表中三轴压缩强度参数未放入粗粒土三轴剪切试验机。
31 | 广西 | 广西水电科学研究院有限公司 | 金属结构类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 13 | 是 | 否 | 2 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员19人，其中6人技术职称专业不符合金属结构类专业职称规定。 （二）检测参数不符合要求 检测能力一览表参数“水压试验”仅配备压力表，缺少应力监测手段；“负荷试验”未配备应变仪等主要设备。 （三）检测业绩不符合要求 申报9项业绩，其中广西融江古顶水电站工程竣工验收前质量抽样检测服务合同未体现金属结构内容；龙胜县思陇水电站大坝安全评价质量检测合同未体现金属结构内容，合同委托单位与报告委托单位不一致；龙胜各族自治县大云水电站有限公司所属水电站开展大坝安全评价合同未体现金属结构内容；上思县平福水电站水库大坝安全鉴定合同未体现金属结构内容，合同委托单位与报告委托单位不一致；西岸水电站闸门及启闭机安全检测项目检测报告未加盖CMA；宝坛水电站工程钢闸门及启闭机安全检测项目检测报告未加盖CMA；洛东水电站闸门安全检测合同未体现金属结构内容，合同委托单位与报告委托单位不一致。
32 | 广西 | 柳州市兴园水利水电工程质量检测有限公司 | 金属结构类 | 14 | 是 | 是 | 是 | 16 | 是 | 否 | 13 | （一）检测参数不符合要求 1.检测能力一览表中参数“电压”“电流”配备检测仪器准确度等级不满足规范要求。 （二）检测能力不符合要求 “钢板表面缺陷”依据标准缺少《热轧钢板表面质量的一般要求》GB/T 14977—2008，“橡胶硬度”依据标准缺少《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T 531.1—2008。
33 | 广西 | 柳州市兴园水利水电工程质量检测有限公司 | 量测类 | 14 | 是 | 是 | 是 | 13 | 是 | 是 | 1 | （一）检测人员不符合要求 4名退休人员的聘用合同均是从2024年9月7日起，未上传之前劳动合同，人员不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报12项业绩，除象州县落脉河水库工程外其余11项业绩都无量测类检测内容。
34 | 贵州 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 量测类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | 2 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中5项业绩均为同一合同内容。
35 | 河南 | 河南鼎铭检测有限公司 | 混凝土工程类 | 18 | 是 | 是 | 否 | 15 | 是 | 是 | 8 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人社保不在本单位，提交的医疗保险显示在3个单位连续缴纳177个月，但无法确认在申请企业的缴纳时段。
36 | 河南 | 河南鼎铭检测有限公司 | 金属结构类 | 18 | 是 | 是 | 否 | 20 | 是 | 否 | 10 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人社保不在本单位，提交的医疗保险显示在3个单位连续缴纳177个月，但无法确认在申请企业的缴纳时段。
37 | 河南 | 河南鼎铭检测有限公司 | 量测类 | 18 | 是 | 是 | 否 | 14 | 是 | 是 | 7 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人社保不在本单位，提交的医疗保险显示在3个单位连续缴纳177个月，但无法确认在申请企业的缴纳时段。
38 | 河南 | 河南鼎铭检测有限公司 | 岩土工程类 | 18 | 是 | 是 | 否 | 14 | 是 | 是 | 10 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人社保不在本单位，提交的医疗保险显示在3个单位连续缴纳177个月，但无法确认在申请企业的缴纳时段。
39 | 河南 | 河南科平工程检测咨询有限公司 | 金属结构类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 0 | 是 | 否 | 7 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，其中退休4人缴纳的“企业安心2024版”意外险中，投保人和受益人均为机构自身，其他11人均未缴纳工伤保险。 （二）检测设备不符合要求 检测能力一览表中参数“钢丝绳缺陷”未配备游标卡尺；参数“水压试验”未配备应力监测设备；“上拱度”“上翘度”“挠度”未配备钢直尺或水准尺；参数“负荷试验”未配备应力测试仪。
40 | 河南 | 河南日盛综合检测有限公司 | 混凝土工程类 | 23 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 9 | （一）检测人员不符合要求 1人存在双社保，且技术负责人和14位检测人员基本医疗险无法证明申请前三个月由该单位缴纳。
41 | 河南 | 河南日盛综合检测有限公司 | 量测类 | 23 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 8 | （一）检测人员不符合要求 1人存在双社保，且技术负责人和14位检测人员基本医疗险无法证明申请前三个月由该单位缴纳。
42 | 河南 | 河南舜水工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 20 | 是 | 是 | 否 | 8 | 是 | 是 | 10 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员17人，其中9人有外单位社保（含技术负责人）。
43 | 河南 | 河南舜水工程检测有限公司 | 量测类 | 20 | 是 | 是 | 否 | 8 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员17人，其中9人有外单位社保（含技术负责人）。 （二）检测设备不满足要求 振动速度、加速度、振动频率缺少必备检测设备，振弦设备缺少读数装置。
44 | 黑龙江 | 黑龙江省盛泰安全评价检测有限公司 | 机械电气类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | 1 | （一）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，兴安盟科尔沁右翼中旗翰嘎利水库除险加固工程施工第一标、黑龙江省双鸭山市寒葱沟水库除险加固工程(一标段)、集贤县笔架山水库除险加固工程第一标段等3项业绩合同中未显示机械电气类检测内容，黑龙江省牡丹江市林海水库工程林海水库枢纽、依安县双阳河水库保护中心安全鉴定质量检测、引绰济辽二期工程总承包一标段施工四标、引汉济渭二期工程北干线输水管道施工Ⅵ标段等4项业绩为Ⅱ等/大型工程规模。
45 | 黑龙江 | 黑龙江省浩达水利工程质量检测有限公司 | 金属结构类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 16 | 是 | 否 | 0 | （一）检测参数不符合要求 钢板表面缺陷参数未采用必须依据的标准承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测NB/T47013.4-2015检测参数不符合要求。 （二）检测设备不符合要求 水压试验、负荷试验参数缺少必备检测设备； （三）检测业绩不符合要求 所有的检测业绩检测合同未体现金属结构检测项目。
46 | 黑龙江 | 黑龙江省浩达水利工程质量检测有限公司 | 量测类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 16 | 是 | 否 | 3 | （一）检测能力不符合要求 检测参数平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、角度、坡度、平整度、水平位移、垂直位移、振动频率、加速度、速度、接缝和裂缝开合度、倾斜、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、温度、应力、应变、地下水位、土压力未取得计量认证资质。检测设备全站仪角度2′不满足测角不低于1″级，水准仪的每公里往返高程偶然中误差±3mm，不满足不低于DS1型（±0.45mm），设备精度不满足要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报12项业绩，仅3项业绩满足要求。
47 | 湖北 | 湖北大衡工程检测有限公司 | 金属结构类 | 15 | 是 | 是 | 否 | 7 | 否 | 否 | 2 | （一）检测人员不符合要求 1.技术负责人未提供失业保险证明。 2.申报检测人员18人，其中11人均未提供失业保险证明。 （二）检测参数不符合要求 水压试验、负荷试验参数缺少必备检测设备。 （三）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中6项业绩不予认可：1.熊渡水库除险加固工程、湖北省荆门汉江堤防加固三期工程第三方抽检检测内容中无金属结构类内容，且未提供有效的工程规模证明文件；2.安陆市解放山水库除险加固工程、荆门市东宝区仙居河水库除险加固工程、钟祥市唐滩泵站重建工程、沙洋县水利基础设施补短板项目( 丰收泵站建设工程)业绩中检测合同未体现金属结构检测项目。
48 | 湖北 | 湖北大衡工程检测有限公司 | 量测类 | 15 | 是 | 是 | 否 | 5 | 否 | 是 | 5 | （一）检测人员不符合要求 1.技术负责人未提供失业保险证明。 2.申报检测人员17人，其中12人均未提供失业保险证明。 （二）检测业绩不符合要求 申报10项业绩，其中安陆市解放山水库除险加固工程、湖北省荆门汉江堤防加固一期工程(部分防汛道路)、钟祥市唐滩泵站重建工程、 沙洋县水利基础设施补短板项目( 丰收泵站建设工程)、湖北省荆门市东宝区建泉水库除险加固项目PC总承包等5项业绩不合格，存在前2项仅做了厚度检测，第3-5项均未进行量测类检测。
49 | 湖北 | 湖北葛科工程试验检测有限公司 | 量测类 | 28 | 是 | 是 | 是 | 19 | 否 | 是 | 4 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中景德镇水利枢纽工程（业绩4）、瑞金城市防洪及生态治理工程（业绩5）无有效的工程规模证明文件；技术管理和质量保证体系文件不健全。
50 | 湖北 | 湖北华旭检测有限公司 | 混凝土工程类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 是 | 4 | （一）检测人员不符合要求 1人在湖北华夏水利水电股份有限公司单位注册安全员证书，1人在湖北华夏水利水电股份有限公司单位注册一级造价工程师证书。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，吴岭水库西输水管改建工程设计采购施工总承包（EPC）工程为小（1）型供水工程；四湖流域骨干河渠堤防加固工程（监利市部分）一标段主要建筑物均为小型工程；荆州市太湖港灌区新建扩建工程第二标段（沙市区部分）太湖港灌区为大型灌区。
51 | 湖北 | 湖北华旭检测有限公司 | 岩土工程类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 13 | 是 | 是 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，其中3人在湖北华夏水利水电股份有限公司单位注册安管人员、住建部一级建造师、一级造价工程师（水利工程）职业资格证书。 （二）检测设备不符合要求 地基承载力检测4种必备方法都缺少承压板、压力源，岩体声波速度测试缺少增压式柱状换能器、一发双收换能器、弯曲式接收换能器、夹心式发射换能器、干孔换能器，仅配单孔声波测试发射换能器，纵、横波换能器。
52 | 湖北 | 湖北建衡工程质量检测有限公司 | 机械电气类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 4 | （一）检测能力不符合要求 “介质损耗因素”检测仪器不满足GB/T 5654-2007要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，湖北汉江新集水电站库区防护工程（小樊洲防护区及T5土地抬高）项目工程规模或工程等级缺少有效证明文件；湖北省大悟县彭店水库供水工程项目工程规模为小型；通城县云溪水库除险加固工程设计施工总承包项目检测合同委托单位和报告委托单位不一致；江夏区六合转水站更新改造工程检测合同委托单位名称和印章名称不一致。
53 | 湖北 | 湖北瑞鹏恒信检测有限公司 | 量测类 | 14 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 3 | （一）检测设备不符合要求 检测设备不满足，全站仪的测角2″，检测参数的仪器设备要求测角不低于1″级，设备精度不满足要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，4项业绩中的检测合同中描述的检测内容与检测报告不相符，典型报告不能有效反映该申报专业检测能力。
54 | 湖北 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | 混凝土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 9 | （一）检测能力不符合要求 能力参数中，沥青“密度”“针入度”“延度”“软化点”4个参数均缺少必须方法标准《水工沥青混凝土试验规程》（ DL/T 5362—2018）；“压缩永久变形”缺少必须方法标准《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下》（GB/T 7759.1—2015）。 （二）检测设备不符合要求 仪器设备列表中未见回弹强度参数所需仪器设备回弹仪。
55 | 湖北 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | 岩土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 缺轻型击实仪；粗粒土垂直渗透仪、变水头渗透仪未写分度值/准确度等级；真空泵未填写测量范围，分度值和检定校准时间。
56 | 湖北 | 湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司 | 金属结构类 | 31 | 否 | 否 | 否 | 13 | 是 | 否 | 7 | （一）检测人员不符合要求 1.技术负责人职称专业为试验与检测工程，不符合水利水电专业高级以上技术职称要求。 2.申报检测人员20人，其中3人存在双社保，1人一级建造师注册在中国葛洲坝集团第二工程有限公司，1人注册在中国葛洲坝集团第二工程有限公司且职称专业不符，2人职称专业不符。 （二）检测参数不符合要求 电流、电压检测仪器万用表、钳形电流表未提供有效准确度等级；水压试验未提供应力监测手段。
57 | 湖北 | 武汉大学 | 混凝土工程类 | 17 | 是 | 是 | 是 | 18 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，宜昌市农村饮水安全城乡一体化公司项目第三方检测提供证明成果报告“钢筋母材检测报告2022060002（2）”所涉及工程板桥店供水工程为大型工程。
58 | 湖南 | 湖南楚湘工程质量检测有限公司 | 混凝土工程类 | 22 | 是 | 是 | 是 | 19 | 是 | 否 | 5 | （一）检测能力不符合要求 参数中，外加剂“总碱量”缺必备方法标准《水泥化学分析方法》（GB/T176-2017）。 （二）检测设备不满足要求 提供的主要试验检测仪器、设备清单缺原子吸收分光光度计。 （三）检测业绩不符合要求 申报12项业绩，仅5项业绩满足要求。
59 | 湖南 | 湖南楚湘工程质量检测有限公司 | 金属结构类 | 22 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 3 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员15人，其中1人监理工程师注册单位为福建中枢建设发展有限公司； （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中业绩4冷水滩区岭口灌区续建配套与节水改造（2021-2022 年）项目未能体现工程规模，合同未能体现金属结构检测内容；业绩5祁阳县龙江桥灌区续建配套与节水改造（2021~2022 年）合同未能体现金属结构检测内容；业绩6衡阳县牛形山水库除险加固工程未能体现工程规模，合同未能体现金属结构检测内容；业绩7新邵县枫树坑水库除险加固工程设计、采购、施工工程总承包项目合同未能体现金属结构检测内容。
60 | 湖南 | 湖南楚湘工程质量检测有限公司 | 量测类 | 22 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 3 | （一）检测能力设备不符合要求 1.钢筋计、埋入式应变计设备未填写量程、分度值信息，无法判断仪器设备有效性； 2.设备序号“2全站仪”，精度为2”，不满足“高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺”等参数检测要求； 3.仪器设备列表中未见渗流量参数所需容积法或量水堰法仪器设备，检测设备不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中衡东德圳水库除险加固工程、冷水滩区岭口灌区续建配套与节水改造（2021-2022 年）项目、祁阳县龙江桥灌区续建配套与节水改造（2021~2022 年）、衡阳县牛形山水库除险加固工程，未提供有效工程等别证明；道县上坝灌区续建配套与节水改造工程按照灌溉面积属于小型工程。
61 | 湖南 | 湖南楚湘工程质量检测有限公司 | 岩土工程类 | 22 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 表面振动压实仪（设备编号15）、多功能电动击实仪（设备编号17）、静载荷测试仪（设备编号43）、粗粒土水平渗透试验仪（设备编号67）等设备测量范围（量程）和无分度值（准确度等级），缺少岩体弹性模量、变形模量检测所需的千斤顶等设备。
62 | 湖南 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 金属结构类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 23 | 是 | 是 | 0 | （一）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，均无与申报业绩相符的证明成果报告。
63 | 湖南 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 量测类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 3 | （一）检测设备不符合要求 垂直向磁电式加速度传感器、表面型智能测缝计、土压力计、智能弦式锚索计、应力计、表面型智能弦式应变计、智能弦式钢筋应力计、振弦式渗压计等多套设备未填写量程、分度值等信息，无法判断仪器设备有效性，检测设备不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 湖南省涟源市白马水库除险加固工程主体标段未提供代表性检测成果；攸县苏洲坝灌区续建配套与节水改造工程与桑植县潭口灌区续建配套与节水改造工程(2标)监测报告数据雷同；攸县新市水闸除险加固工程与铁水攸县治理工程监测报告数据雷同。
64 | 湖南 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 23 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 能力参数“渗透系数”对应设备清单未见必备设备变水头渗透仪；参数“单桩承载力”设备中未列水平静载试验相关设备；参数“透水率（压水）”缺少压力表、压力传感器等设备；土工合成材料“厚度”缺少土工膜测厚设备；基础处理工程中渗透（注水）中钻孔常水头注水试验仪器缺失。
65 | 湖南 | 湖南联智科技股份有限公司 | 混凝土工程类 | 24 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 0 | （一）检测人员不符合要求 1.技术负责人缺少医疗保险缴纳证明； 2.检测人员均未提供医疗保险缴纳证明。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，均无有效的工程等级证明。
66 | 湖南 | 湖南联智科技股份有限公司 | 岩土工程类 | 24 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 0 | （一）检测人员不符合要求 所有检测人员（含技术负责人）无医疗保险证明 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，均无有效工程等别证明文件。
67 | 湖南 | 湖南实创工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 17 | 是 | 是 | 是 | 18 | 是 | 否 | 7 | （一）检测参数不符合要求 能力参数“碳化深度”“回弹强度”“内部缺陷”“抗拉强度”“屈服强度”“断后伸长率”“接头抗拉强度”“反复弯曲”“软化点”、止水带“拉伸强度”、止水带“拉断伸长率”、止水带“撕裂强度”等12个检测参数未取得检验检测机构资质认定（计量认证）的检测能力。
68 | 湖南 | 湖南实创工程检测有限公司 | 机械电气类 | 17 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 8 | （一）检测设备不符合要求 密封性试验、交流耐压、直流耐压缺少必要检测设备。
69 | 湖南 | 湖南实创工程检测有限公司 | 金属结构类 | 17 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 7 | （一）检测能力不符合要求 缺少铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、钢板内部缺陷等18项检测参数，检测能力不符合。 （二）检测设备不符合要求 启门力、闭门力设备采用手持式测力测量范围不能满足检测要求。
70 | 湖南 | 湖南湘桓工程检测有限公司 | 金属结构类 | 11 | 是 | 是 | 是 | 22 | 是 | 否 | 7 | （一）检测能力不符合要求 铸锻件表面缺陷等8个参数未获得资质认定（计量认证）检测能力。 （二）检测设备不符合要求 电压、电流参数检测仪器数字万用表准确度等级不满足要求，启门力、闭门力参数检测仪器测力计量程不满足使用要求。
71 | 吉林 | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 28 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 所有检测人员缺医疗保险。 （二）检测设备不符合要求 防渗墙身完整性参数检测方法应为穿透声波法、声波CT法、地震CT法3种方法之一，所需仪器设备不符合。
72 | 吉林 | 吉林省科力建设工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 10 | 是 | 是 | 否 | 12 | 是 | 是 | 2 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人未提供基本医疗保险证明，并在外单位参保/存在双社保，人员不符合。申报18人，其中6人在外单位参保/存在双社保。 （二）检测业绩不符合要求 申报3项业绩，其中2024年度吉林省白城市洮北区水资源置换项目无检测报告，业绩不符合要求。
73 | 吉林 | 吉林省科力建设工程检测有限公司 | 量测类 | 10 | 是 | 是 | 否 | 12 | 是 | 是 | 0 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人在外单位缴纳社保（除本单位外还在贵州省贵阳市和黑龙江省大庆市两地缴纳），存在双社保；人员社保仅缴纳养老、工伤、失业，缺少医保；申报检测人员18人中有6人存在双社保。 （二）检测业绩不符合要求 申报3项业绩，其中1项为大型工程、1项为小型工程，且未附量测类报告，不符合业绩数量和工程标准等级要求。
74 | 吉林 | 吉林省科力建设工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 10 | 是 | 是 | 否 | 12 | 是 | 是 | 3 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员18人，其中技术负责人在外单位参保/存在双社保，其他5人存在双社保。 （二）检测业绩不符合要求 申报3项业绩。
75 | 江苏 | 淮安市凯通工程检测有限公司 | 量测类 | 19 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 5 | （一）检测设备不符合要求 YQ-GC-39高精度自动安平水准仪、YQ-GC-88全站仪、YQ-GC-84铟钢尺等多套设备未填写量程和分度值/准确度等信息，无法判断仪器设备有效性,相应检测参数不予认定。 （二）检测业绩不符合要求 申报9项业绩，其中业绩5、6、8、9为大型工程。
76 | 江苏 | 淮安市凯通工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 19 | 是 | 是 | 是 | 21 | 是 | 否 | 8 | （一）检测设备不符合要求 仪器设备列表中未见比重（浮称法）参数所需仪器设备浮称天平，锚索锚固力缺少必备设备；电动相对密度仪（设备编号12）、表面振动压实试验仪（设备编号14）、多功能电动击实仪（设备编号16）、应变控制式三轴仪（19）、粗粒土三轴剪切试验机（设备编号20）、应变控制式直剪仪（设备编号23）、粗粒土水平渗透变形仪（设备编号28）、粗粒土固结试验机（设备编号30）、全自动高压固结仪（设备编号31）、微机控制电液伺服万能试验机（设备编号41）、岩石直剪仪（设备编号42）、静载荷测试仪 （设备编号49）等设备无分度值（准确度等级）。
77 | 江苏 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 混凝土工程类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 是 | 2 | （一）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中泰兴市黄桥灌区续建配套与节水改造工程（2021年）古溪项目区、泰兴市天星港(天星闸~印庄东桥)事整治工程01标、泰兴市黄桥灌区续建配套与节水改造工程（2021 年）分界项目区、泰兴经济开发区洋思港闸站工程土建施工及设备安装标、泰兴市西姜黄河～季黄河整治工程河道工程第三方检测项目、泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与节水改造项目（2024 年度）项目法人委托检测01标等6项业绩合同无有效工程等级证明（仅有建设单位开具证明）。
78 | 江苏 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 量测类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 6 | 是 | 否 | 0 | （一）检测人员不符合要求 满足专业技术要求仅有6人，14人技术专业不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 业绩资料无有效证明工程等级资料。代表性检测成果不符合相关要求，不能有效反映检测能力。
79 | 江苏 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 岩土工程类 | 12 | 是 | 是 | 是 | 22 | 是 | 否 | 2 | （一）检测设备不符合要求 粗粒土垂直渗透变形仪（设备编号2）、粗粒土水平渗透变形仪（设备编号13）、粗粒土压缩（固结）试验（18）、粗粒土直剪压缩试验机（设备编号21）、三轴试验围压测量控制仪（设备编号22）等主要设备无分度值（准确度等级）。 （二）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中泰兴市黄桥灌区续建配套与节水改造工程（2021年）古溪项目区、泰兴市天星港(天星闸~印庄东桥)事整治工程01标）、泰兴市黄桥灌区续建配套与节水改造工程（2021 年）分界项目区、泰兴经济开发区洋思港闸站工程土建施工及设备安装标、泰兴市西姜黄河～季黄河整治工程河道工程第三方检测项目、泰州市姜堰区溱潼灌区续建配套与节水改造项目（2024 年度）项目法人委托检测01 标等共6项业绩合同无工程等级证明（仅有建设单位开具证明）。
80 | 江苏 | 徐州市正源水利建筑工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 5 | （一）检测设备不符合要求 能力参数中，混凝土拌和物“含气量”测定仪未填写精度、分度值等信息；骨料“硫酸盐及硫化物含量”参数设备未填写硫化物测定装置。 （二）检测业绩不符合要求 申报12项业绩，其中邳州市银杏湖灌区续建配套与节水改造项目（2021～2022）、新沂市合沟灌区续建配套与节水改造项目（2021～2022、睢宁县高集灌区续建配套与节水改造项目（2021年度-2022年度）、邳州市民便河灌区续建配套与节水改造项目(2023-2025) 、徐州市铜山区马坡灌区续建配套与节水改造项目、新沂市沂运灌区续建配套与节水改造项目施工II标段、新沂市沂运灌区续建配套及节水改造项目施工III标段等7项业绩中的批复文件中无工程规模相关内容，仅用建设单位证明代替。
81 | 江西 | 江西安邦工程质量检测有限公司 | 金属结构类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 19 | 是 | 否 | 13 | （一）检测参数不符合要求 负荷试验参数未提供应力检测手段，水压试验参数未提供应力监测手段，且准确度不低于1.0级，检测参数不符合要求。
82 | 江西 | 江西安邦工程质量检测有限公司 | 岩土工程类 | 21 | 是 | 是 | 是 | 19 | 是 | 否 | 8 | （一）检测能力不符合要求 计量认证证书附表中：速度参数未采用《水电水利工程爆破安全监测规程》DL/T 5333—2021。
83 | 江西 | 江西省盛德工程检测有限公司 | 金属结构类 | 13 | 是 | 是 | 是 | 16 | 是 | 否 | 10 | （一）检测设备不符合要求 仪器设备列表中压力表量程不满足检测所需;负荷试验参数未提供应应力检测手段，水压试验参数未提供应力监测手段。
84 | 江西 | 江西省盛德工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 13 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 11 | （一）检测设备不符合要求 申报材料主要试验检测仪器、设备清单表中土壤密度计、力传感器、加速度计、位移传感器等多套重要设备未填写量程、分度值/准确度等级等信息，无法判断仪器设备有效性，检测设备不符合要求。 （二）检测参数不符合要求 三轴压缩强度、直剪强度、压缩系数、单桩竖向抗压承载力、桩身完整性等5项参数未获得检验检测机构资质认定（计量认证）的检测能力。
85 | 江西 | 江西省建材产品质量监督检验站有限公司 | 混凝土工程类 | 16 | 是 | 是 | 否 | 23 | 是 | 是 | 0 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人在多地缴纳社保（江西省建材产品质量监督检验站有限公司、河北廊坊市和贵州省贵阳市等地）。 （二）检测业绩不符合要求 靖安县水系连通及水美乡村建设试点县项目、江西省主要支流治理萍水河上栗（赤山至彭高段-赤山镇段）防洪工程 EPC（设计、采购、施工）总承包、贵溪市城乡供水一体化项目（二期）I标、新余市分宜县水系连通工程（二期工程）施工标、南城县第二水厂扩建及城区配管网建设项目、南昌市富大有堤维修加固工程等6项业绩均未提供有效的工程规模证明。
86 | 江西 | 江西省建材产品质量监督检验站有限公司 | 岩土工程类 | 16 | 是 | 是 | 否 | 25 | 是 | 是 | 4 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人在多地缴纳社保（江西省建材产品质量监督检验站有限公司、河北廊坊市和贵州省贵阳市等地）。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩中均未提供有效的工程规模证明。
87 | 江西 | 江西省水泰工程检测有限公司 | 量测类 | 25 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，其中2人存在双社保。 （二）检测能力不符合要求 参数“扬压力”标准错误《土石坝安全监测技术规范》SL 551-2012 (5)。 （三）检测设备不符合要求 振动监测仪、应变计、测缝计、钢筋计等未列明量程、不确定度等级；振动频率、加速度、速度等3个参数未包含传感器。
88 | 江西 | 江西省水泰工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 25 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，其中2人存在双社保。 （二）检测设备不符合要求 相对密度参数仅有相对密度仪，缺少粗粒土相对密度检测设备；振动监测仪、应变计、测缝计、钢筋计等主要仪器未列明量程、不确定度等级，相应参数不予认可。
89 | 辽宁 | 北方测盟科技有限公司 | 混凝土工程类 | 31 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 4 | （一）检测人员不符合要求 1.技术负责人在外单位参保，存在双社保。 2.申报检测人员36人，其中2人为双社保，1人有挂证，36人均缺少工伤保险、失业保险证明。 （二）检测业绩不符合要求 申报业绩6项，其中2项未能提供有效的工程等级证明。
90 | 辽宁 | 北方测盟科技有限公司 | 岩土工程类 | 31 | 是 | 是 | 否 | 31 | 是 | 否 | 3 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人在外单位参保，存在双社保。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，科左后旗东大荒地区强排站新建工程无工程规模证明；浑蒲大型灌区续建配套与现代化改造工、盘山大型灌区续建配套与现代化改造工程2项业绩工程规模为大型。 （三）检测参数不符合要求 岩体“变形模量”“弹性模量”未获得计量认证。 （四）检测设备不符合要求 能力参数“三轴压缩强度”仪器设备缺少粗粒土大型三轴仪；“渗透系数”仪器设备缺少变水头渗透仪。
91 | 内蒙 | 内蒙古方圆土木工程质量检测有限公司 | 量测类 | 25 | 是 | 是 | 是 | 6 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 坡度尺、靠尺、塞尺未列明测量范围、不确定度等级；振动频率、加速度、速度等3个参数未包含传感器，土压力参数缺少配套读数仪。 （二）检测人员不符合要求 申报检测人员18人，有12人外单位缴纳社保。
92 | 内蒙 | 内蒙古拓远质检技术有限公司 | 混凝土工程类 | 13 | 是 | 是 | 否 | 4 | 是 | 是 | 4 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员22人，其中18人无医疗保险，1人双社保；4名退休人员中1人无职称证，人员不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报11项业绩，其中业绩3合同无签订时间，无法人签字或签章；业绩5为大型工程；业绩6、业绩7和业绩8为小型工程；业绩10合同无签订时间；业绩11合同无法人签字或签章。
93 | 内蒙 | 内蒙古拓远质检技术有限公司 | 量测类 | 13 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 4 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员22人，1人为挂证人员。22人的社保证明中仅提供三险（养老、失业、工伤）社保缴费证明，无医疗保险。 （二）检测业绩不符合要求 申报业绩4项。
94 | 内蒙 | 内蒙古拓远质检技术有限公司 | 岩土工程类 | 13 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 6 | （一）检测人员不符合要求 检测人员未提供医保证明。 （二）检测参数不符合要求 21个参数未通过计量认证。 （三）检测设备不符合要求 设备明细表缺少部分设备，如完整性检测仪器。
95 | 宁夏 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 金属结构类 | 21 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 4 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，人员无医疗保险证明。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，沙沟水库检测合同无金属结构检测内容；太阳山供水二期水源工程检测合同无金属结构检测内容；中部干旱带海源西安供水水源工程检测合同无金属结构检测内容。
96 | 宁夏 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 量测类 | 21 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 5 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人未在申报单位缴纳医保，检测人员均未提供医疗保险参保证明。 （二）检测参数不符合要求 计量认证证书附表中：建筑物纵横轴线、建筑物断面尺寸、结构构件几何尺寸、坡度参数未采用《水利工程质量检测技术规程》SL 734—2016，平整度参数未采用《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007。 （三）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中银川市典农河水生态修复项目工程规模不是中型工程；宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2023年度建设项目（西夏区）施工五标段合同无明确量测检测工作内容；宁夏贺兰山东麓防洪治理工程2023年度（第二批）建设项目西夏片区合同无明确的量测类检测工作内容。
97 | 宁夏 | 宁夏正禹工程技术有限公司 | 金属结构类 | 14 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 是 | 6 | （一）检测人员不符合要求 所有检测人员未提供医疗保险。
98 | 宁夏 | 宁夏正禹工程技术有限公司 | 量测类 | 14 | 是 | 是 | 是 | 1 | 是 | 否 | 5 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人社会保险缺少医疗保险险种，缴费单位宁夏正禹工程技术有限公司，劳动合同单位银川市正禹水利水电工程质量检测有限公司，缴费和劳动合同单位不一致；申报检测人员17人，其中14人的社会保险缺少医疗保险险种，缴费单位宁夏正禹工程技术有限公司，劳动合同单位银川市正禹水利水电工程质量检测有限公司，缴费和劳动合同单位不一致，1人无劳动合同。检测人员除退休人员外，均未提供医疗保险参保证明。 （二）检测设备不符合要求 仪器设备列表中未见接缝和裂缝开合度参数所需仪器设备测缝计，检测设备不符合要求。 （三）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中银川都市圈中线供水工程输配水工程（第二批）合同中无明确的量测类检测工作内容，银川都市圈城乡东线供水工程东干渠进水闸改造工程代表性检测成果为非量测类检测报告，不能认定为有效的量测检测业绩。
99 | 青海 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 机械电气类 | 26 | 是 | 是 | 是 | 21 | 是 | 否 | 4 | （一）检测能力不符合要求 能力参数“效率”“交流耐压”等2个检测参数在仪器设备列表中未见瓦特表、交直流分压器等检测所必须的检测设备。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中辽宁省辽河干流防洪提升工程、阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程、会东县两岔河水库一期工程等3项业绩合同及工程规模证明文件无法体现机械电气类业务内容。
100 | 山东 | 华安检测集团有限公司 | 混凝土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 18 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中临沂市兰山区涑河综合治理工程和德州市齐河县中心河综合治理 (引调水)工程工程等级证明材料不符合要求，徒骇河（滨城段）堤防工程为大型工程。
101 | 山东 | 华安检测集团有限公司 | 机械电气类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 10 | 是 | 否 | 4 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员17人，4人仅提供8月份社保和医保，且在外单位参保，3人专业不符。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中临沂市兰山区涑河综合治理工程、章丘区东巨野河综合治理工程未能提供有效证明文件。
102 | 山东 | 华安检测集团有限公司 | 金属结构类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 12 | 是 | 否 | 4 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，其中4人社保仅缴纳了8月份，检测人员不符合要求。 （二）检测能力不符合要求 铸锻件表面缺陷等34个参数未获得资质认定（计量认证）检测能力。 （三）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中临沂市兰山区涑河综合治理工程工程、德州市齐河县中心河综合治理 (引调水) 工程等别不明确。
103 | 山东 | 华安检测集团有限公司 | 量测类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 13 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，1人与该公司签订的劳动合同起始日期为2024年8月23日，1人的医疗保险证明未显示缴费单位信息，且上述2人在外单位缴纳社保；1人的养老、失业、工伤、医疗保险均为2024年7月至8月。 （二）检测设备不符合要求 全站仪、经纬仪(激光电子经纬仪)、电子水准仪等多套设备未填写量程、分度值等信息，无法判断仪器设备有效性,相应检测参数不予认可。
104 | 山东 | 华安检测集团有限公司 | 岩土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 18 | 是 | 是 | 2 | （一）检测设备不符合要求 试验检测仪器、设备清单表中超声波流量计、静载荷试验仪、轻便固结仪等多套设备未填写量程、分度值/准确度等级等信息，无法判断仪器设备有效性，检测设备不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中临沂市兰山区涑河综合治理工程、沾化区城区供水提升改造工程（二期）、章丘区东巨野河综合治理工程项目(上游段)、德州市齐河县中心河综合治理 (引调水)工程、马颊河2022年度美丽幸福示范河湖建设项目的批复文件无法证明工程规模，不能认定为有效的量测检测业绩；徒骇河（滨城段）堤防工程为大型工程。
105 | 山东 | 青岛青检检测有限公司 | 金属结构类 | 18 | 是 | 是 | 否 | 23 | 是 | 否 | 1 | （一）检测参数不符合要求 水压试验参数缺少必备的压力监测和应力检测设备。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，风河超期服役橡胶坝换新工程、城阳区洪江河综合治理工程(防洪工程一期)工程质量检测项目、城阳区曹村河(含惜福镇北河)河道治理工程(一期)、青岛市白马河拦河闸维修加固工程、横河治理工程等5项业绩无有效的工程规模证明文件。
106 | 山东 | 青岛青检检测有限公司 | 量测类 | 18 | 是 | 是 | 否 | 23 | 是 | 否 | 5 | （一）检测设备不符合要求 电子经纬仪、弦振式土压力计、渗压仪、振弦式混凝土应变计、GPS、孔隙水压力计、混凝土应力计等多台设备未填写量程、分度值信息，无法判断仪器设备有效性。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中风河超期服役橡胶坝换新工程未提供工程等别证明。
107 | 山东 | 山东津益恒通检测科技有限公司 | 混凝土工程类 | 33 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 4 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中滨州市徒骇河廿里堡闸除险加固工程（业绩2）和东营市河口区马新河拦河闸除险加固工程（业绩3）合同协议书未标明工程等别，补充证明材料仅为合同甲方提供；广饶县高店水库增容工程（业绩5）检测合同名称为广饶县高店水库增容工程围坝监测，检测成果为广饶县高店水库增容工程围坝监测监测成果，无混凝土检测内容，报告未加盖CMA章。 （二）检测能力不符合要求 能力参数外加剂"减水率"参数缺少必备标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T 50080—2016）。
108 | 山东 | 山东津益恒通检测科技有限公司 | 量测类 | 33 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 7 | 经现场核查，振动频率参数不具备检测能力，加速度等9个参数人员和机构不具备检测能力。
109 | 山东 | 山东津益恒通检测科技有限公司 | 岩土工程类 | 33 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，滨州市徒骇河廿里堡闸除险加固工程工程等别为Ⅱ等，工程规模为大型；东营市河口区马新河拦河闸工程、高青至武城高速公路商河至平原段消除和减轻影响措施专项工程等工程未提供有效工程等别证明（由委托单位盖章证明）；庄科水库项目业绩为安全监测内容，与本类别业绩要求无关联。 （二）检测设备不符合要求 能力参数“相对密度”未提供必备方法（漏斗法和量筒法、振动锤击法）相关设备；参数“弹性模量”“变形模量”在计量认证附表中均为岩块相关参数，未包含岩体相应能力；能力参数不满足要求。三轴压缩强度所需的粗粒土三轴仪测量范围/量程填写错误，无法判断是否具有粗粒土三轴压缩强度检测能力。
110 | 山东 | 山东泉建工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 17 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员22人，均无医疗保险且1人双社保。 （二）检测设备不符合要求 能力参数骨料“碱活性”所采用的比长仪测量范围和精度不满足规范要求；骨料“硫化物及硫酸盐含量”缺少硫化物测定装置。
111 | 山东 | 山东泉建工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 17 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 3 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员22人，均无医疗保险，且其中1人双社保。 （二）检测业绩不符合要求 申报3项业绩，济南市东部水源四库连通调水工程、济南市杨家横水库增容工程、济南高新区杨家河西小龙堂段河道治理工程未包含岩土类别检测报告业绩。 （三）检测设备不符合要求 参数“相对密度”漏斗法和量筒法采用的仪器设备缺少振动叉、砂面拂平器等。
112 | 山东 | 山东正泰检测技术有限公司 | 量测类 | 24 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 2 | （一）检测设备不符合要求 1-418全站仪、1-507高精度自动安平水准仪等多套主要仪器设备未填写量程和分度值/准确度等信息，无法判断仪器设备有效性,相应检测参数不予认可。 （二）检测业绩不符合要求 提供的成果报告中未见量测类相关参数的检测报告。
113 | 山东 | 铁正检测科技有限公司 | 金属结构类 | 19 | 是 | 是 | 否 | 17 | 是 | 否 | 4 | （一）检测参数不符合要求 振动频率、振幅、水压试验、水压试验、启门力、闭门力等6个参数使用设备不满足要求。 （二）检测业绩不符合要求 兰陵县吴坦河北外环橡胶坝水源工程、兰陵县吴坦河芙蓉桥橡胶坝水源工程、兰陵县西泇河上游综合治理工程等检测中无金属结构类内容，兰陵县吴坦河上游防洪治理工程未提供有效工程规模证明文件。 （三）检测人员不符合要求 技术负责人社保缴费单位是铁正检测科技有限公司，劳动合同签订单位是山东铁正工程试验检测中心有限公司。
114 | 山东 | 铁正检测科技有限公司 | 量测类 | 19 | 是 | 是 | 否 | 15 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中2项业绩为小型工程。 （二）检测人员不符合要求 技术负责人社保缴费单位是铁正检测科技有限公司，劳动合同签订单位是山东铁正工程试验检测中心有限公司。
115 | 山西 | 大同市雁北拓远工程建设检测有限责任公司 | 混凝土工程类 | 14 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 9 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人的社会保险缺少基本医疗、失业和工伤险种。 （二）检测参数不符合要求 能力参数中沥青的“密度”“针入度”“延度”和“软化点”检测方法标准缺少《水工沥青混凝土试验规程》（ DL/T5362—2018）。
116 | 山西 | 华铁信远检测科技有限公司 | 混凝土工程类 | 29 | 是 | 是 | 是 | 22 | 是 | 否 | 2 | （一）检测设备不符合要求 能力参数“抗冻等级"缺少必须的动弹性模量测试仪。 （二）检测业绩不符合要求 申报8项业绩，其中马坊河宁武县段防洪能力提升工程 、清徐县清泉湖（北营水库）西岸大堤整治工程、五台县清水河化桥至红崖段防洪能力提升工程、古交市原平川河辛庄村至入汾口河道治理工程、娄烦县生态补水工程、西安高新区沣河、潏河环境综合治理二期EPC项目（太平河溢流堰））等6项业绩工程规模为小型。
117 | 山西 | 华铁信远检测科技有限公司 | 岩土工程类 | 29 | 是 | 是 | 是 | 24 | 是 | 否 | 3 | （一）检测设备不符合要求 缺少三轴压缩强度所需的粗粒土三轴仪，检测设备不符合要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报10项业绩，其中7项业绩工程规模为小型。
118 | 陕西 | 宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司 | 岩土工程类 | 13 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 8 | （一）检测参数不符合要求 检测能力一览表中参数“地基承载力”缺少《水利水电工程岩石试验规程》SL/T264—2020，资质认定证书附表中缺少《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012和《水利水电工程岩石试验规程》SL/T264—2020。 （二）检测设备不符合要求 仪器设备列表中序号为76、140、150、389的仪器无检定校准记录，不符合要求。
119 | 陕西 | 陕西恒立工程质量检测有限公司 | 量测类 | 11 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员17人，其中2人无失业险，1人在陕西省泾河工程局单位注册安管人员等级证书。 （二）检测设备不符合要求 仪器设备列表中游标卡尺、塞尺、钢尺水位计未填写不确定度。
120 | 陕西 | 西安理工大学水利水电建筑勘测设计有限公司 | 金属结构类 | 11 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 5 | （一）检测设备不符合要求 1.仪器设备列表中未见参数水压和负荷试验检测项目所需应力监测设备动态电阻应变仪，准确度不低于1.0级；能力参数“硬度”仪器设备未采用必备设备里氏硬度计。 （二）检测能力不符合要求 “钢丝绳缺陷”采用必备标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972-2016已失效（有效版为2023版，生效日期2023年12月），能力参数不符合要求。 （三）检测业绩不符合要求 申报32项业绩，仅泾惠渠西郊水库除险加固工程施工I标项、安康市恒河水库工程第三方检测服务、榆林市黄河东线府谷引水工程张家峁北库工程至野芦沟输水隧洞工程、陕西省石头河水库灌区东干渠霸王河渡槽替代工程和榆林市榆阳区淤地坝项目中心黄河流域拦沙坝工程第1包（23）座项目包含对应的代表性检测成果，有效业绩仅5项，业绩不符合要求。
121 | 陕西 | 西安理工大学水利水电建筑勘测设计有限公司 | 量测类 | 11 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 3 | （一）检测能力不符合要求 申请表六中各检测参数对应的仪器设备名称、编号与表五不一致。质量体系文件中出现“技术质量负责人批准报告”等错误表述，体系文件要求报告需要“加盖试验专用章”，但该机构提供的典型报告均未加盖试验专用章。 （二）检测业绩不符合要求 申报32项业绩，仅有榆林市黄河东线府谷引水工程张家峁北库至野芦沟输水隧洞工程、商洛市南秦河南秦水库至南秦隧道段防洪工、商洛市南秦河南大流域至南秦河口段防洪工程3项业绩满足要求。
122 | 上海 | 上海沁渊水务建设工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 18 | 是 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | 8 | （一）检测人员不符合要求 检测人员社保证明中，仅提供了基本养老保险证明材料，未提供工伤、失业、医疗保险证明。
123 | 上海 | 上海新地海洋工程技术有限公司 | 岩土工程类 | 23 | 是 | 是 | 是 | 2 | 是 | 是 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员21人，其中19人提交的社会保险仅包括基本养老保险。
124 | 上海 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 量测类 | 14 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 检测人员社保证明中，仅提供了基本养老保险证明材料，未提供工伤、失业、医疗保险证明。
125 | 四川 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 机械电气类 | 24 | 是 | 是 | 是 | 21 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中重庆市奉节县百岛湖水库工程未提供有效证明文件证明水库具有发电功能，提供业绩报告是发电机组检测报告。
126 | 西藏 | 西藏雅鲁藏布工程设计有限公司 | 机械电气类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 否 | 11 | （一）检测能力不符合要求 能力参数“形位公差（同心度）”仪器设备不满足要求，“电阻”缺少接地电阻测试仪。参数设备不符合要求。“流量”“流速”“水头（扬程）”“水位”“压力”“压差”等参数缺少必备方法标准《泵站现场测试与安全检测规程》SL548-2012、《小型水轮机现场验收试验规程》GB/T22140-2018等。
127 | 西藏 | 西藏雅鲁藏布工程设计有限公司 | 岩土工程类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 20 | 是 | 是 | 10 | （一）检测设备不符合要求 仪器设备列表中未见渗透系数参数所需水平渗透仪设备，检测参数渗透系数、渗透临界坡降，表面振动仪参数不符合要求。
128 | 新疆 | 阿克苏地区正信工程质量检测有限责任公司 | 金属结构类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 18 | 是 | 否 | 0 | （一）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中塔里木河流域阿克苏管理局胜利渠第一分水闸除险加固工程等别Ⅰ等，其他业绩合同未体现金属结构内容。
129 | 新疆 | 阿克苏地区正信工程质量检测有限责任公司 | 量测类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 否 | 0 | （一）检测能力不符合要求 计量认证证书附表中：速度参数未采用《水电水利工程爆破安全监测规程》DL/T 5333—2021。 （二）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中塔里木河流域阿克苏管理局胜利渠第一分水闸除险加固工程等别Ⅰ等不予认可。其他业绩合同未体现量测检测内容。
130 | 新疆 | 新疆德广众合质检技术服务有限公司 | 混凝土工程类 | 13 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 8 | （一）检测能力不符合要求 能力参数外加剂“减水率”缺必须的方法标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T 50080—2016），能力参数不符合要求。 （二）检测人员不符合要求 申报检测人员18人，其中2人存在双社保，1人的水利工程质量检测员资格证有效期至2024年3月1日，1人的职称证明材料无法证明其资格。
131 | 新疆 | 新疆德广众合质检技术服务有限公司 | 岩土工程类 | 13 | 是 | 是 | 是 | 14 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员17人，2人存在外单位参保，存在双社保，1人无法证明其职称资格。 （二）检测能力不符合要求 土工材料的落锥穿透孔径参数缺必须标准《土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法》GB/T 17630—2024，参数不予认可。
132 | 新疆 | 新疆天宇工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 0 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 8 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，有13人挂证。2人为退休人员，未购买人身意外险，其他18人仅提供养老社保缴费证明，无失业、工伤和医疗保险。 （二）检测能力不符合要求 仪器设备列表中，未见参数“总碱量”检测设备火焰光度计、砂浆棒快速法用比长仪（有效测距280-320mm）。
133 | 新疆 | 新疆同洲工程试验检测有限责任公司 | 混凝土工程类 | 22 | 是 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | 8 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，其中17人无医疗保险。
134 | 新疆 | 新疆同洲工程试验检测有限责任公司 | 岩土工程类 | 22 | 是 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | 7 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，其中17人无医疗保险。 （二）检测设备不符合要求 多功能电动击实仪、振动台法试验装置、岩石纵波测试仪等多台设备未填写量程、分度值信息，无法判断仪器设备有效性。
135 | 新疆 | 新疆永诚信工程检测有限公司 | 混凝土工程类 | 34 | 是 | 是 | 否 | 15 | 是 | 否 | 10 | （一）检测人员不符合要求 技术负责人在五家渠农六师勘测设计研究有限责任公司注册监理工程师职业资格证书。 （二）检测设备不符合要求 能力参数混凝土“拌和物泌水率”采用设备泌水率筒未按要求采用15L带盖容器；设备不符合要求。
136 | 新疆 | 新疆永诚信工程检测有限公司 | 岩土工程类 | 34 | 是 | 是 | 否 | 16 | 是 | 是 | 10 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，技术负责人存在挂证（水利监理工程师注册在五家渠农六师勘测设计院有责任限公司）。
137 | 云南 | 楚雄欣盛工程质量检测有限公司 | 混凝土工程类 | 0 | 是 | 是 | 否 | 2 | 是 | 否 | 6 | （一）检测设备不符合要求 必备设备水泥标准负压筛、全自动比表面积测定仪、一体式钢筋检测仪、碳化深度测定仪等多台套设备未填写量程、分度值等信息，无法判断仪器设备有效性。 （二）检测人员不符合要求 申报检测人员20人，其中除2人退休外，17人（含技术负责人）的医疗、失业保险仅提供9月份缴纳信息，1人仅6月份缴纳信息。
138 | 浙江 | 绍兴市中正工程检测有限公司 | 机械电气类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 17 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程施工4标、绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程施工3标等两个项目的的招标文件显示该工程建筑物级别为Ⅰ、Ⅱ级，属大型工程。
139 | 浙江 | 绍兴市中正工程检测有限公司 | 金属结构类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 16 | 是 | 是 | 5 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程施工3标、绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程施工4标工程等别为Ⅱ等工程。
140 | 浙江 | 绍兴市中正工程检测有限公司 | 量测类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 19 | 是 | 否 | 5 | （一）检测参数不符合要求 振动频率、速度、加速度参数仪器设备未列明必备传感器，不满足要求。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程施工3标、绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程施工4标工程等别为Ⅱ等工程。
141 | 浙江 | 浙江聚源检测有限公司 | 金属结构类 | 27 | 是 | 是 | 是 | 15 | 是 | 否 | 3 | （一）检测设备不符合要求 水压试验、负荷试验缺少应力检测手段，铸锻件表面缺陷、x射线检测方法等参数缺少检测仪器。 （二）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，小门岛石化产业基地市政配套工程-防洪排涝工程、鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）PPP 项目上横河泵站工程、温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程）I标段 EPC 总承包检测合同清单无金属结构检测内容，温州市鹿城区海塘安澜工程（仰义塘）总承包（EPC）工程规模为大型。
142 | 浙江 | 浙江聚源检测有限公司 | 量测类 | 27 | 是 | 是 | 是 | 19 | 是 | 否 | 4 | （一）检测业绩不符合要求 申报7项业绩，其中鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）PPP项目项目B标和瑞安市林溪加固改造提升工程的代表性检测成果为金属结构检测成果，非量测检测成果；温州市温瑞平原西区排涝工程Ⅰ标EPC项目总承包代表性检测报告，无主检人、审核人和批准人签名。 （二）检测设备不符合要求 倾斜检测参数资质等级申请表中采用“JYSB-232全站仪”量测，不符合《混凝土坝安全监测技术规范》SL 601-2013/5.2.14和附录C关于仪器设备的要求。接缝和裂缝开合度采用“JYSB-216测读仪“，缺少必备的测缝针（含配套读数仪）。
143 | 浙江 | 浙江科源检测有限公司 | 混凝土工程类 | 20 | 是 | 是 | 否 | 0 | 是 | 否 | 6 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员16人，退休人员11人均为雇主责任险，投保人和被保险人均为检测单位；另退休人员2人显示外地社保，有1人挂证（水利监理工程师注册在河北华禹工程咨询有限公司）。 （二）检测设备不符合要求 维卡仪(水稠度凝结时间测定仪、水泥细度负压筛析仪、电热恒温鼓风干燥箱、土工布透水性测定仪等多台（套）设备未填写量程和分度值/准确度等信息，无法判断仪器设备有效性,相应检测参数不予认定。
144 | 浙江 | 浙江科源检测有限公司 | 岩土工程类 | 20 | 是 | 是 | 是 | 0 | 是 | 否 | 4 | （一）检测人员不符合要求 申报检测人员15人，其中2人在外单位参保，1人在河北华禹工程咨询有限公司注册监理工程师资格证书；12位退休人员的意外险投保人-被保险人均为公司，其他3人无医疗保险。 （二）检测设备不符合仪器 三轴压缩强度所需的粗粒土三轴仪、四联直剪仪、测量范围/量程未填写，无法判断是否具有粗粒土三轴压缩强度检测能力。 （三）检测业绩不符合要求 申报6项业绩，其中玉环市太平塘海堤安全生态建设工程，无法确定工程等级；三门县东屏水库工程东屏大坝施工，无有效报告（报告时间为2024年9月，不在2021年1月至2024年8月范围内）。
145 | 浙江 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 量测类 | 16 | 是 | 是 | 是 | 22 | 是 | 否 | 8 | （一）检测能力不符合要求 建筑物纵横轴线 、平整度、扬压力、土压力 等13个参数缺必须依据的部分标准或规范，相应的参数不予认可。